Отчет по лабораторной работе 2.3.1(А)
«Современные средства получения и измерения вакуума»
Цель работы: 1) изучение принципов получения и измерения вакуума в экспериментальном стенде на основе компактного безмасляного высоковакуумного откачного поста Pfeiffer Vacuum серии HiCube 80 Eco, вакууметров Pfeiffer Vacuum серии DigiLine и вакуумных компонентов типов ISO-K, ISO-F, ISO-KF
В работе используются: компактный безмасляной высоковакуумный откачный пост Pfeiffer Vacuum серии HiCube 80 Eco, вакууметр Pfeiffer Vacuum серии DigiLine и вакуумные компоненты типов ISO-K, ISO-F, ISO-KF
Теоретические сведения:

Вакуум
В физике вакуумом называют состояние газа, при котором характерная длина свободного пробега молекул в газе λ сравнима по порядку величины с характерным линейным размером сосуда d, в котором газ находится. Для воздуха при нормальных условиях λ~10-5 см, откуда видно, что воздух в жилых помещениях не находится в состоянии вакуума, но, например, внутри пористых материалов, таких как древесина, уже может находится.
В технике вакуумом называют состояние газа, при котором его давление меньше атмосферного. Различают следующие типы вакуума : низкий, когда средняя длина свободного пробега молекул газа значительно меньше характерного линейного размера рассматриваемого объема, т. к. λ<d; средний, когда λ≈d; высокий(или глубокий), когда λ много больше d. Иногда выделяют еще сверхвысоких вакуум, при котором не происходит заметного изменения свойств поверхности, первоначально свободной от адсорбированного газа, за время, существенное для проведения эксперимента. Газ в состоянии высокого вакуума называется ультраразреженным.
Сфера применения вакуумной техники и технологий стремительно расширяется. Вакуум является идеально чистой технологической средой, в которой можно осуществить электрохимические и электрофизические процессы при изготовлении изделий, используемых в различных отраслях промышленности. Новые типы полупроводниковых структур, особо чистые материалы, сплавы, специальные покрытия изготавливаются в вакууме.
Понятия для работы с вакуумной техникой
Предельное остаточное давление - наименьшее давление газа, которое формируется в процессе откачки в рассматриваемом сечении вакуумпровода. Обычно выделяют предельное давление в камере или на входе в насос.
Наибольшее выпускное давление — максимально допустимое давление газа на входе насоса.
Быстрота откачивающего действия — объем газа, проходящий через рассматриваемое сечение вакуумпровода в единицу времени при текущем давлении в данном сечении:
S_{ 0 }= {dV_{0}} over {dt}
Падение давления вдоль вакуумпровода δP=P1-P2 определяется его пропускной способностью:
U= {Q} over {P_{1}-P_{2}} ,
где Q – поток газа через вакуумпровод с соответствующими давлениями на концах.
Основное уравнение вакуумной техники — уравнение, связывающее основные параметры вакуумной системы:
{1} over {S_{0}}= {1} over {S_{n}}+{1} over {U}
Количественной характеристикой течи является натекание Qn , измеряемое при отключенных средствах откачки:
Q_{ n }=V {P_{1}-P_{0}} over {%DELTA t}
На пропускную способность вакуумпровода существенно влияет режим течения газа, который характеризуется числом Кнудсена, равным отношению длины свободного пробега молекул в газе к характерному линейному размеру течения:
K_{ n } = {%lambda} over {d}
Время откачки
Рассмотрим случай, когда S0 = const. Тогда зависимость давления от времени записывается в виде:
P( t ) = P_{ 1 } exp( - {S_{0}} over {V_{0}}t )
Постоянная времени откачки %tau = {V_{0}} over {S_{0}} является мерой эффективности откачной системы.
Пластинчато-роторный насос
В цилиндрическом корпусе пластинчато-роторного насоса со смещением эксцентрично размещен ротор, касающийся корпуса с одной стороны. Ротор снабжен пластинами, которые прижимаются к стенкам и скользят по внутренней поверхности. Газ, попадающий на вход проталкивается пластинами и выталкивается из насоса через выпускной клапан.

- преимущества: неприхотлив в работе (может откачивать загрязненную среду без ущерба для конструкционных элементов); используется для предварительной (форвакуумной откачки) в системах откачки с низкими требованиями по чистоте откачиваемого объема; используется до двух последовательных ступеней.
- недостатки: присутствие в рабочей камере масла, контактирующего с откачиваемой средой (возможно попадание паров в откачиваемый объем) и необходимость периодической его замены: низкий предельный вакуум за счет обработанного потока воздуха через выпускные клапаны; малоэффективен для откачки влажных сред.
- тип вакуума: средний

Турбомолекулярный насос
Откачка в турбомолекулярном насосе осуществляется за счет соударения частиц газа с быстродвижущимися турбинными лопатками дисков ротора специальной геометрии, которые придают им дополнительный импульс в заданном направлении потока. Между дисками ротора находятся диски статора с обратно обращенными лопатками, направляющие поток молекул на следующие диски турбины по оптимальной траектории, минимизируя обратный поток. Каждая пара пластин ротора-статора образует одну ступень. Насос состоит из нескольких ступеней, расположенных последовательно, каждая последующая ступень имеет меньшие геометрические размеры, что при постоянном потоке газа приводит к постепенному повышению давления до выпускного форвакуумного. Скорость вращения ротора современных турбомолекулярных насосов достигает нескольких десятков тысяч оборотов в минуту.
-преимущества: постоянная готовность к работе; быстрый запуск(около 10 минут на раскручивание турбины); устойчивость к резкому повышению давления; широкий диапазон рабочих давлений; примерно одинаковая быстрота действия для большинства газов
- недостатки: требуется надежная защита вращающейся турбины от любых механических воздействий , приводящих к износу подвески ротора и разрушению лопаток турбины.
- тип вакуума: высокий
Ход работы
1. Определение откачиваемого объема и измерение скорости откачки форвакуумным насосом
Время	Показания B1(РРТ100), mbar	Показания B2(МРТ100), mbar	Ϭp, mbar	Мощность ТМН, W	Комментарий
10:16:08	1000	1000	5	0	Включение форвакуумного насоса (далее ФН)
10:16:20	3,4	3,6		0	Открытие МК3
10:20:10	200	1000		0	Спустя(≈2 мин) после
10:20:14	200	1000		0	Отключение ФН
10:20:48	200	1000		0	Открытие МК2
10:22:08	180-190	1000		0	Установилось давление после открытия МК2
10:22:26	180-190	1000		0	Открытие МК1
10:23:32	140	450		0	Установилось давление после открытия МК1

11:27:30	1000	1000	5	0	Включение форвакуумного насоса (далее ФН)
11:33:58	2,8	3		0	Открытие МК3
11:35:00	180	1000		0	Спустя(≈2 мин) после
11:35:18	180	1000		0	Отключение ФН
11:35:32	180	1000		0	Открытие МК2
11:36:06	170	1000		0	Установилось давление после открытия МК2
11:36:24	170	1000		0	Открытие МК1
11:37:00	120	380		0	Установилось давление после открытия МК1

Определим объемы вакуумных частей установки:
Объем запертого в сильфоне воздуха Vs= 265 мл. После присоединения сильфона мы закрываем МК2, изолируя высоковакуумную часть. Затем открываем МК3 и запускаем Vs в вакуумную камеру. По уравнению Бойля-Мариотта:
P_{ 0 }V_{ s }=( V_{k}+V_{s} )P_{ 1 }, где P1 – давление после открытия МК3
, %sigma_{V_{k}}= {P_{0}*V_{s}} over {P_{1}^2} %sigma_{P_{1}}
P_{0}V_{s}=(V_{s}+V_{k}+V_{v} )P_{2}, где P2 – давление после открытия МК2
V_{ v }= {P_{0}*V_{s}} over {P_{2}}-V_{ s } -V_{k } , %sigma_{V_{v}}=sqrt{ ({P_{0}*V_{s}} over {P_{2}^2}%sigma_{P_{2}})^2+ %sigma_{v_{s}}^2+%sigma_{v_{k}}}
где P3 – давление после открытия МК1
V_{ уст }= {P_{0}*V_{s}} over {P_{3}} , %sigma_{V_{уст}}= {P_{0}*V_{s}} over {P_{3}^2} %sigma_{P_{3}}
V_{тмн}=V_{ уст }-V_{ k }-V_{ s }-V_{ v } , %sigma_{V_{тмн}}=sqrt{ %sigma_{V_{уст}}^2+ %sigma_{v_{k}}^2+%sigma_{v_{v}}^2}
1-ое измерение:
P1=200 мбар, P2=185 мбар, P3=140 мбар
V_{ k }=( 1060+-33 )мл , V_{ v }=( 107+-33 )мл , V_{ уст }=( 1893+-68 )мл , V_{ тмн }=( 461+-82 )мл
2-ое измерение:
P1=180 мбар, P2=170 мбар, P3=120 мбар
V_{ k }=( 1207+-41 )мл , V_{ v }=( 87+-34 )мл , V_{ уст }=( 2208+-92)мл , V_{ тмн }=( 649+-108 )мл
Как окончательный результат возьмем среднее значение:
V_{ k }=( 1133+-41 )мл , V_{ v }=( 97+-34 )мл , V_{ уст }=( 2050+-92)мл , V_{ тмн }=( 555+-75 )мл
Оценим эффективную скорость откачки системы ФН:
Построим lnP(t) для двух измерений, определим коэффициенты наклона графика k=- {S_{0}} over {V_{0}} =- {1} over {%tau} и их погрешности. (τ – постоянная времени откачки). Из МНК: k= -{1} over { %tau}= { langle lnP*t rangle -langle lnP rangle*langle t rangle} over {langle t^2 rangle-langle t rangle^2} и %sigma_{ k } = sqrt{ {1} over {n} ( {langle (lnP)^2 rangle-langle lnP rangle^2} over {langle t^2 rangle-langle t rangle^2} -k^2) } approx 3,62c
k_{кр } =(-7,71 +-0,26 )*10^2 c^-1 k_{черн } =(-7,70 +-0,12 )*10^2 c^-1
Таким образом, τ=12,98 с, ϭτ = ϭk/k2=0,03 c
S0=V0/τ , %sigma_{ S_{0} }=S_{0}*sqrt{ ( {%sigma_{V_{0}}} over {V_{0}} )^2+( {%sigma_{%tau}} over {%tau} )^2 } . S_{0} =(0,31 +-0,01 ) {м^3} over {ч} , ε = 3,2%
Тогда пропускная способность равна: U= {S_{н}S_{0}} over {S_{н}-S_{0}} и %sigma_{ U } = %sigma_{ S_{0} }*S_{ н }*( {1} over {S_{н}-S_{0}}+ {S_{0}} over {(S_{н}-S_{0})^2} )
U=( 0,816+-0,003 ) {м^3} over {ч} , ε = 0,4%
2. Измерение скорости откачки ТМН и определение предельного вакуума
Время	Показания B1(РРТ100), mbar	Показания B2(МРТ100), mbar	Ϭp, mbar	Мощность ТМН, W	Комментарий
10:28:24	1000	1000	5	0	Включение ФН
10:31:10	3,1	3,3		0	Открытие ШЗ
10:31:18	3,1	3,3		0	Закрытие МК2
10:38:56	3	3,2		27	Включение ТМН
10:42:10	2*10-4	3,7 *10-5		13	Закрытие ШЗ
10:42:26	7,5*10-4	1 *10-3		13	Открытие ШЗ
10:44:44	1*10-4	1,7 *10-5		13	Закрытие ШЗ
10:45:26	1*10-3	8 *10-4		13	Открытие ШЗ
10:47:18	1*10-4	1,4 *10-5		14	Закрытие ШЗ
10:48:12	7,5*10-4	1 *10-3		13	Открытие ШЗ
10:57:20	1,5*10-4	1,4 *10-5		14	Закрытие ШЗ
10:58:48	7*10-4	9,9 *10-4		14	Открытие ШЗ

Аналогично оценим эффективную скорость откачки системы ТМН:
%varepsilon =4,4% k_{2 } =(-6,8 +-0,2)*10^-3 c^-1, %varepsilon =3,3% k_{3} =(-9,0 +-0,6)*10^-3 c^-1, k_{1} =(-13,6 +-0,6)*10^-3 c^-1, k_{4} =(-6,0 +-0,4)*10^-3 c^-1, %varepsilon =7,8% %varepsilon =6,0% %varepsilon =6,0% k_{5} =(-18,1 +-1,1)*10^-3 c^-1,
k_{ ср }=( -10,7+-1,1 )*10^-3 c^-1 , отсюда S0=12,1 мл/с, ϭS0=1,3 мл/с.
τ = (93,5±9,6) с, S0ср = (12,1±1,3) мл/с, ε=10,5%
U=12,1 мл/с, ϭU=1,3 мл/с, U = (12,1±1,3) мл/с, ε=10,5%
3. Создание искусственной течи
Время	Показания B1(РРТ100), mbar	Показания B2(МРТ100), mbar	Ϭp, mbar	Мощность ТМН, W	Комментарий
11:04:24	1000	1000	5	14	Предельное давление
11:06:06	10-4	6,1*10-6		14
11:07:34	10-4	3*10-5		15 (15-16)
11:08:08	2*10-4	1,8*10-4		16 (17-18)
11:09:02	3*10-4	3,3*10-4		19 (18-19)
11:09:42	4*10-4	4,8*10-6		20 (19-20)
11:10:10	5,5*10-4	6,3*10-6		20 (20-21)
11:10:32	7,5*10-4	9,1*10-6		22 (21-22)
11:10:48	8*10-4	1*10-3		23 (22-23)
11:11:10	1,1*10-3	1*10-3		24 (23-24)
11:11:44	1,2*10-3	1,2*10-3		24 (24-25)
11:12:12	1,5*10-3	1,5*10-3		26 (25-26-27)
11:12:56	1,8*10-3	1,8*10-3		28 (27-28)
11:13:14	2*10-3	2*10-3		29 (28-29)
11:13:32	2,3*10-3	2,4*10-3		29 (29-30-31)
11:14:06	2,7*10-3	2,8*10-3		32 (31-32)

11:15:06	2,5*10-3	2,6*10-3	5	30 (29-30-31)
11:15:34	2,3*10-3	2,4*10-3		28 (28-29)
11:16:02	2*10-3	2,1*10-3		27 (26-27-28)
11:16:26	1,7*10-3	1,8*10-3		25 (25-26)
11:16:44	1,5*10-3	1,5*10-3		24 (24-25)
11:17:06	1,4*10-3	1,5*10-3		24 (23-24)
11:17:36	1,2*10-3	1,2*10-3		22 (22-23)
11:18:06	1,1*10-3	1,1*10-3		21 (21-22)
11:18:34	8*10-4	1*10-3		21 (20-21)
11:19:48	7*10-4	7,8*10-4		19 (19-20)
11:20:32	5,5*10-4	6*10-4		18 (18-19)
11:21:04	4*10-4	3,8*10-4		17 (17-18)
11:21:34	3*10-4	2,6*10-4		16 (16-17-18)
11:22:12	1,5*10-4	3,9*10-5		16 (15-16)
11:23:06	1*10-4	5,3*10-6		15

Определим уровень течей по ухудшению вакуума после перекрытия откачки насосом ТМН:
Q_{ н }=V_{ k } {( P_{k}-P_{н} )} over {%DELTA t} , Vk=1133 мл
Q1н=3,00*10-2 мл*мбар/с;
Q2н=2,78*10-2 мл*мбар/с ;

Q3н=2,07*10-2 мл*мбар/с; ε≈3,6%
Q4н=1,24*10-2 мл*мбар/с;
Qср=2,28*10-2 мл*мбар/с; ϭQср=8,21*10-4 мл*мбар/с

Возьмем среднее значение P1=5*10-4 мбар, тогда Q=6,1*10-3 мл*мбар/с < Qн

Исследуем зависимость мощности турбины ТМН от давления в камере К при создании искусственной течи:

Построим график W(P) для повышения и понижения давления, затем найдем коэффициент наклона линейного участка прямой.
kповышение = 5349,8 Вт/мбар; kпонижение = 3797,5 Вт/мбар
Предельное давление Pпр = 10-3 мбар — ниже нелинейно

Понижение:

Повышение:

Вывод
- Мы изучили принципы получения и измерения вакуума в экспериментом стенде на основе компактного безмасляного высоковакуумного откачного поста Pfeiffer Vacuum серии HiCube 80 Eco, вакууметров Pfeiffer Vacuum серии DigiLine и вакуумных компонентов типов ISO-K, ISO-F, ISO-KF.
- Также были получены объемы частей установки и самой установки:
        V_{ k }=( 1133+-41 )мл - объем камеры
        V_{ v }=( 97+-34 )мл - объем форвакуумной магистрали
        V_{ тмн }=( 555+-75 )мл - объем насоса ТМН
        V_{ уст }=( 2050+-92)мл - объем установки
- Была оценена эффективная скорость откачки системы форвакуумным насосом S0 и пропускная способность U: S_{0} =(0,31 +-0,01 ) {м^3} over {ч} , ε = 3,2% U=( 0,816+-0,003 ) {м^3} over {ч} , ε = 0,4%- совпадает с реальными значениями.
- Была оценена эффективная скорость откачки системы турбомолекулярным насосом S0 и пропускная способность U: S_{0} =(12,1 +-1,3 ) {мл} over {c} , ε = 10,5% U=( 12,1+-1,3 ) {мл} over {с} , ε = 10,5%- совпадает с реальными значениями. Возможные причины: небольшое натекание из-за небольшой разгерметизации после опыта с сильфоном.
- Был оценен уровень течи после перекрытия откачки ТМН насосом:
  Qср=2,28*10-2 мл*мбар/с, что меньше Q=6,1*10-3 мл*мбар/с
- Была найдена зависимость мощности ТМН от давления